1.5T磁共振市场调研要求

- 本次市场调研共1台1.5T磁共振，具体要求如下：

1、总体要求: 投标机型必须为各公司获得FDA及国内注册证的1.5T最新磁共振机型，GE提供Voyager，西门子提供Aera或Amira，飞利浦提供Prodiva，联影提供uMR588，其他品牌提供最高档机器；交货期为确定中标人后一个月。

2、磁体系统：

2.1、磁体类型 ：超导磁体；

2.2、磁场强度：1.5T ；

2.3、屏蔽方式：主动屏蔽+抗外界电磁干扰屏蔽技术；

2.4、匀场方式：主动+被动；

2.5、动态匀场或高级高序匀场技术：提供；

2.6、磁场稳定度：≤0.1ppm/h；

2.7、磁场均匀度（请提供DATASHEET证明）：注明测试方式和标准；

2.7.1、10cmDSV：≤0.02ppm；

2.7.2、20cmDSV：≤0.075ppm；

2.7.3、30cmDSV：≤0.3ppm；

2.7.4、40cmDSV：≤1.4ppm；

2.8、磁体重量（包括液氦）≤5.320吨；

2.9、液氦消耗率：零消耗；

2.10、5高斯范围轴向≤4.0m；

2.11、5高斯范围径向≤2.5m；

2.12、液氦容量≥1300L；

2.13、磁体内孔径(患者检查孔径内径)：≥60cm；

2.14、磁体长度（不含外壳）≤172cm；

2.15、提供磁体+检查室安全装置；

3、梯度系统：

3.1、梯度场强（X，Y，Z轴，非有效值）≥33mT/m ；

3.2、梯度切换率（X，Y，Z轴，非有效值）≥120 T/m/s ；

3.3、最短爬升时间 ≤0.30ms；

3.4、具备硬件软件降噪技术：具备；

3.5、梯度工作方式：非共振式；

3.6、梯度冷却：水冷/风冷；

3.7、梯度控制技术：全数字实时发送接收；

3.8、工作周期中的最大占空比：100%；

4、射频系统：

4.1、射频类型：全数字实时控制系统；

4.2、射频放大器类型：固态前放；

4.3、射频发射功率≥16kW；

4.4、射频发射带宽：≥600kHz；

4.5、射频噪音水平：≤0.5dB；

*4.6、独立A/D转换器的最大通道数：≥24；

4.7、系统最大射频接收通道数：≥24或无限通道；

4.8、用户可调节接收带宽技术：具备；

4.9、并行采集技术平台（sense\ARC\iPAT extension）和压缩感知技术平台：具备；

4.10、磁体内置一体化数字射频发射系统：具备；

4.11、磁体内置一体化数字射频接收系统：具备；

5、全身各部位射频接收线圈：

5.1、要求配齐（配置线圈，包括但不限于下列线圈）：

5.1.1、内置一体化多功能发射/接收体线圈；

5.1.2、神经血管或者头颈部联合线圈≥20通道；

5.1.3、腹部相控阵线圈：≥6通道；

5.1.4、脊柱矩阵线圈：≥16通道；

5.1.5、柔性线圈一个：≥4通道；

5.1.6、专业乳腺线圈：≥4通道；

5.1.7、线圈组合扫描技术：具备；

5.1.8、一次摆位完成全部线圈扫描：具备；

5.1.9、实时扫描助手：具备；

5.1.10、组合扫描专用线圈控制软件：具备；

5.1.11、无缝连接技术：具备；

5.1.12、线圈直连技术；

5.2、采样分辨率≤20ns；

5.3、最高接收动态范围≥150dB；

5.4、所有线圈均有前置放大器：具备；

6、静音技术：

6.1、静音技术：具备；

7、计算机系统：配置最高硬件性能和最全后处理功能的计算机系统：

7.1、CPU个数：≥4个或多核技术；CPU位数≥64位；

7.2、主频大小：≥3.0GHZ；

7.3、内存大小≥32GB；

7.4、计算机显示器：≥24英寸彩色LCD；

7.5、显示器分辨率：≥1900*1200；

7.6、硬盘容量：≥600GB；

7.7、DICOM3.0功能接口（包括Query/Retrieve、Send/Receive、Print、Worklist、MPPS等功能）：具备；

7.8、图形处理器主频≥2.6GHz图像重建处理器；

7.8.1、主CPU主频≥3.0GHZ；主CPU个数：2个；

7.8.2、主内存：≥32GB；

7.8.3、处理器硬盘：≥400GB（可以扩展）；

7.8.4、图像存储数：≥400000幅（256乘以256）；

7.8.5、图像重建速度：≥15000幅/秒；

7.9、主机及工作站与医院PACS/RIS的连接；

7.10、标准激光相机DICOM3.0数字接口：具备；

8、操作台、扫描床及环境调节系统：

8.1、高档固定式电动扫描床最大承重：≥200KG；

8.2、高档固定式电动扫描床移动精度：≤0.5mm；

8.3、照明、通风、双向通话：具备；

8.4、高档电动扫描床：具备；

8.5、磁体侧具备控制面板：具备；

8.6、紧急制动系统功能：具备；

8.7、专用防磁耳机、呼叫系统：具备；

8.8、病人状况监视、对讲系统和远程遥控定位系统：具备；

8.9、远程遥控定位系统：具备；

8.10、无线触发呼吸门控系统：具备；

8.11、无线触发心电门控系统：具备；

8.12、无线触发外周门控系统：具备；

8.13、一键升床和进床自动定位功能：具备；

8.14、最新最全智能（自动）扫描技术：具备；

9、扫描序列及扫描技术（文字描述可根据投标商对应功能加以描述）：

9.1、提供最全扫描序列（技术）：具备；

9.2、自旋回波扫描序列：具备；

9.3、梯度回波扫描序列：具备；

9.4、TSE序列：具备；

9.5、EPI序列：具备；

9.6、水脂成像技术：具备；

9.7、神经成像功能，全中枢神经系统成像：具备；

9.8、体部成像功能，类PET成像技术：具备；

9.9、骨关节成像，具备3D MEDIC或3D COSMIC 或3D m-FFE：具备；

9.10、血管成像技术：具备；

9.11、心脏成像技术：具备；

9.12、乳腺成像技术，并行采集，硅特异性成像技术：具备；

9.13、儿童成像技术，低SAR值选择技术：具备；

9.14、肿瘤成像技术，专用肿瘤筛查序列：具备；

9.15、弥散成像技术：具备；

9.16、灌注成像技术：具备；

9.17、并行采集技术：具备；

9.18、伪影消除技术：具备；

9.19、水脂分离成像技术：具备；

9.20、磁敏感加权成像技术：具备；

9.21、波普分析成像技术：具备；

9.22、3D ASL不打药灌注成像技术：具备；

10、其他：

10.1、进口双筒高压注射器：≥1套；

10.2、恒温恒湿空调：≥1套；

10.3、水冷机组：≥1套；

10.4、提供防磁耳机：≥1套；

10.5、提供机房屏蔽工程1套；

*11、系统终身免费升级，所投设备能与我院信息系统对接，第三方接口费含在投标总价中。

二、以上设备以人民币为投标报价，另须对主要配件（各部位线圈）、易损配件进行分项报价。

三、制作参数响应偏离表。

四、货物或服务满足我院要求且总价低于50万元则转为院内招标。

五、同配置情况下（含主要配件）必须承诺设备及主要配件报价不高于江西省卫健委限价和中部及华东地区最低价（提供三份相关市场调研产品江苏、浙江地区的中标通知书或合同复印件），并出具省级或以上总代理对报价的承诺书。若有虚假，医院不考虑该品牌设备。

六、必须提供货物型号、生产厂家、技术参数、产品样本（彩页）、使用说明书。

七、所投产品质保期≥1年(质保期满后，退还质保金)，须原厂家或总代理加盖公章确认，终身维护，提供售后服务承诺书。

*八、投标人中标后不得变更供货商或委托其他代理公司配送。

九、必须提供医疗器械产品注册证书、登记表、生产许可证。

十、提供产品省级或以上级代理授权证书、产品代理授权证书及法人授权证书。

十一、提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）。

十二、提供医疗器械经营许可证书。

十三、标书制作：一正六副

十四、市场调研时间及地点：另行通知

江西省妇幼保健院

2022年1月12日