DSA市场调研要求

- 本次市场调研共1台DSA，具体要求如下：

1、适用范围：可供医疗单位做血管造影检查诊断和介入治疗使用

2、机架系统：

*2.1、机架结构功能：落地式等中心 L 臂机架，能满足全身覆盖；

2.2、机架三轴可进行等中心旋转：是；

2.3、机架运动方式：电动；

2.4、C臂内径≥1320mm，C 臂外径≥1500mm；

2.5、L臂运动范围≥±95°，运动速度≥5°/s；

2.6、C型臂头/尾（CRAN/CAU）运动范围≥-48°/48°，运动速度≥5°/s；

2.7、C型臂左/右前斜（LAO / RAO）运动范围≥-105°/+115°，运动速度≥15°/s；

2.8、旋转DSA运动范围：≥-100°/+110°，运动速度≥40°/s；

2.9、C型臂机架的运动控制方式：床旁智能操作盒；

2.10、机架位置记忆预存数量：≥99 种；

2.11、C臂防碰撞保护方式：模型预测+非接触式保护装置；

3、导管床：

3.1、功能：满足全身检查、治疗的要求，并且具有连续行进功能；

3.2、床面材料：碳纤维复合板；

3.3、床面纵向运动范围：≥1150mm；

3.4、床面横向运动范围：≥320mm；

3.5、床面升降范围：≥330mm；

3.6、床体地轨运动范围：纵向≥640mm；

3.7、床承重：≥135kg；

3.8、床长度：≥300cm；

3.9、床宽度：三段式，最宽处：≥68cm；

3.10、步进功能纵向覆盖范围：≥1100mm；

3.11、床旁控制器功能：具备机架的运动控制，辐射开关，限束器叶片控制；

3.12、具备 CPR 位：能在15s内设置为CPR的配置；

4、监视器吊架：

4.1、监视器位：四联监视器位

4.2、运动范围：平移 ≥1560mm；旋转 ≥120°；升降 ≥400mm；

4.3、液晶显示控制单元功能：可显示 C 臂的运动角度、导管床高度、SID、X线剂量、位置记忆序号、视野大小序号等信息；

5、高压发生器：

*5.1、高频高压发生器功率：≥100kW；

5.2、逆变频率：≥200kHz；

5.3、管电流调节范围：10-1000mA；

5.4、管电压调节范围：40-125kV；

5.5、曝光时间调节范围：1ms-6.3s；

5.6、自动曝光控制系统：配备；

5.7、X射线管组件热容量显示功能：配备；

5.8、X射线管组件热容量自动保护，警示功能：配备；

6、X 线球管及遮光器：

6.1、小焦点尺寸≤0.3mm，大焦点尺寸≤0.7mm；

6.2、小焦点功率≥18KW，大焦点功率≥100KW；

*6.3、球管阳极热容量≥1500kHU；

6.4、球管旋转阳极转速≥10000rpm；

6.5、球管冷却方式：油循环冷却+风冷；

6.6、遮光器辐射野形式：方野；

6.7、金属滤过片调整方式：0.1-0.3mm 铜滤过可调；

7、平板探测器：

7.1、探测器类型：非晶硅碘化铯数字化平板探测器；

*7.2、最大有效成像视野：≥29cm × 38cm；

7.3、多种物理成像视野，以适应不同临床介入需要：≥5 种；

7.4、最小探测视野：≤15×15cm；

7.5、最大图像矩阵灰阶输出：≥2048 × 1536 ×14 bit；

7.6、平板探测器空间分辨率：≥2.5LP／mm；

7.7、像素尺寸：≤194μm；

7.8、平板可电动旋转：配备；

7.9、防散射滤线栅不用工具宜可拆卸：配备；

8、图像监视器：

8.1、医用高分辨率 LCD 监视器；

9、数字图像系统

9.1、并行图像数据系统，采集图像时，技师可进行其他临床操作：配备；

9.2、心脏造影设备最高透视成像速率：≥30帧/s

9.3、DSA最低成像速率：≤1帧/s

9.4、透视环存储功能：配备

9.5、图像采集功能：透视图像存储功能；实时自动剪切功能虚拟束光器功能；路图ROADMAP功能血管路径跟踪功能；血管全示踪路图功能；DSA图像自减影功能；感兴趣区域弹性自动配准功能；自动血管边界识别；测量功能

9.6、配备旋转造影软件包（包括相关硬件）：实现旋转造影功能（标注采集触发方式、采集速度、采集数量、图像灰阶分辨率等参数）

9.7、配备步进造影软件包（包括相关硬件）：实现造影剂跟踪功能，配合各种血流速度，实现图像拼接功能；

9.8、配备三维重建软件包（包括相关硬件）；实现后处理 3D 动态重建功能。

9.9、图像处理功能：实时4级降噪(透视，Cine)；实时4级增强(Spot，DSA)；各种几何变换（M/F/R）；灰度变换（W/L，B/W）；闭环控制自动剂量控制；基于辐射安全的病人剂量管理

9.10、图像回放功能：配备

9.11、图像放大、漫游功能：配备

9.12、病人数据管理功能：病人信息列表、新建、编辑、删除、查询和病人信息的锁定等

9.13、图像存储与导出功能：实时存储，重点病人加锁防护功能。Windows兼容图像格式输出(AVI、BMP、JPG/DICOM)

9.14、图像信息编辑功能：医院名称、病人ID、姓名、性别、年龄、X线号、科室、操作医师、手术医师、送检医师、检查日期、Series日期、Sequence日期、Series时间、Sequence时间、Sequence名称、图像宽度、图像高度、采集类型、采集速率、SID、MAS、mA、kV、C臂角度、L臂角度、C臂旋转角度、窗宽、窗位、增强级数、边缘增强、当前帧号/总帧数、已归档、已发送等

9.15、图像测量标记功能：箭头标记；文字标记；测量标记；图像名称标注；序列名称标注；程序采集按照先后顺序自动标注；图像校准；图像长度测量；图像面积测量；图像角度测量；血管狭窄度测量；

9.16、DICOM 功能：全面支持 Worklist、DICOM 存储、DICOM 传输及 DICOM 打印刻盘功能。

9.17、采集工作站：CPU：Intel 至强6核≥2.0G 图像采集内存：≥16GB；高速磁盘阵列：≥1TB，Raid10；CD/DVD 刻录：DVD 光驱，CD 读写，DVD 读写；

9.18、系统接口：USB 接口、RS232 接口、打印机并口、100MB 网络接口、DVI/VGA 显示输出接口

10、一体化手术室大屏显示器：配备

10.1、液晶显示屏尺寸：≥55英吋，10-bit

10.2、亮度（最大）：≥600cd/m2

10.3、分屏数量：≥4

10.4、高压注射器（进口）：美国LP 或拜耳

11、售后服务：

11.1、设备出现故障，工程师响应时间小于半个工作日

11.2、更换同型号球管价格≤50万，高压发生器价格≤20万；

*12、系统终身免费升级，所投设备能与我院信息系统对接，第三方接口费含在投标总价中。

二、以上设备以人民币为投标报价，另须对主要配件（球管、平板探测器等）、易损配件进行分项报价。交货期为确定中标人后一个月。

三、制作参数响应偏离表。

四、货物或服务满足我院要求且总价低于50万元则转为院内招标。

五、同配置情况下（含主要配件）必须承诺设备及主要配件报价不高于江西省卫健委限价和中部及华东地区最低价（提供三份相关市场调研产品江苏、浙江地区的中标通知书或合同复印件），并出具省级或以上总代理对报价的承诺书。若有虚假，医院不考虑该品牌设备。

六、必须提供货物型号、生产厂家、技术参数、产品样本（彩页）、使用说明书。

七、所投产品质保期≥2年(质保期满后，退还质保金)，须原厂家或总代理加盖公章确认，终身维护，提供售后服务承诺书。

*八、投标人中标后不得变更供货商或委托其他代理公司配送。

九、必须提供医疗器械产品注册证书、登记表、生产许可证。

十、提供产品省级或以上级代理授权证书、产品代理授权证书及法人授权证书。

十一、提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）。

十二、提供医疗器械经营许可证书。

十三、标书制作：一正六副

十四、市场调研时间及地点：另行通知

江西省妇幼保健院

2022年1月12日