16排CT市场调研要求

- 本次市场调研共1台16排CT，具体要求如下：

1、设备用途：全身扫描的临床应用和临床研究；

2、设备型号：要求最新机型和最新的硬件、软件版本；

3、国内安全认证：标准；

3、扫描架系统：

3.1、扫描架孔径：≥650mm；

3.2、驱动方式：投标人说明；

3.3、滑环类型：低压滑环；

3.4、冷却方式：风冷；

3.5、探测器类型：高速稀土陶瓷；

*3.6、探测器排数：≥16排；

3.7、探测器数目（每排）：≥720个/每排；

3.8、采集覆盖范围≥11.2 mm

4、扫描床系统：

4.1、床水平可扫描范围：≥1200 mm；

4.2、床水平移动最大速度：≥100mm/s；

4.3、病人床承重量：≥150kg；

4.4、病人床附件：标准；

4.5、床水平移动精度：≤±0.25mm；

5、X线球管及高压发生器：

*5.1、球管阳极热容量：≥3.5MHU；

5.2、球管最大电流：≥220mA；

5.3、球管最小电压  ≤80KV；

5.4、球管最大电压：≥130KV；

6、扫描参数和图像质量：

6.1、每圈扫描层数：≥32层/圈；

6.2、最短扫描时间：≤1.0s/360°；

6.3、标准图像重建矩阵：≥512×512；

6.4、低剂量平台：提供最新最先进的微辐射影像重建技术；

6.5、空间分辨率：≥16.5 LP/cm@0%MTF；

6.6、密度分辨率：≤3mm@0.3%；

6.7、噪声：≤0.35%；

6.8、最大连续螺旋扫描：≥100秒；

7、计算机系统：

7.1、主频：≥2.0GHz；

7.2、内存：≥8.0GB；

7.3、硬盘容量：≥1TB；

7.4、图像显示矩阵：≥1024×1024；

7.5、图像重建速度：≥10幅/秒；

8、高级软件应用：

8.1、肺结节分析软件；

8.2、肺实质分析软件；

9、附件：

9.1、头托、头垫：标配；

9.2、主计算机用不间断电源：≥30分钟；

9.3、主控台工作桌；

9.4、高压注射器（进口）；

*10、系统终身免费升级，所投设备能与我院信息系统对接，第三方接口费含在投标总价中。

二、以上设备以人民币为投标报价，另须对主要配件（球管等）、易损配件进行分项报价。交货期为确定中标人后一个月。

三、制作参数响应偏离表。

四、货物或服务满足我院要求且总价低于50万元则转为院内招标。

五、同配置情况下（含主要配件）必须承诺设备及主要配件报价不高于江西省卫健委限价和中部及华东地区最低价（提供三份相关市场调研产品江苏、浙江地区的中标通知书或合同复印件），并出具省级或以上总代理对报价的承诺书。若有虚假，医院不考虑该品牌设备。

六、必须提供货物型号、生产厂家、技术参数、产品样本（彩页）、使用说明书。

七、所投产品质保期≥1年(质保期满后，退还质保金)，须原厂家或总代理加盖公章确认，终身维护，提供售后服务承诺书。

*八、投标人中标后不得变更供货商或委托其他代理公司配送。

九、必须提供医疗器械产品注册证书、登记表、生产许可证。

十、提供产品省级或以上级代理授权证书、产品代理授权证书及法人授权证书。

十一、提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）。

十二、提供医疗器械经营许可证书。

十三、标书制作：一正六副

十四、市场调研时间及地点：另行通知

江西省妇幼保健院

2022年1月12日